Техникалық сипаттамалары / Техническая спецификация

| № лотов | Атауы / Наименование | Техникалық сипаттама / Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1-лот | Стент периферический баллонорасширяемый 0.035 | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 80,135см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав L-605. Толщина стенки 0.135мм. Дизайн стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронками и 3мя перемычками между кольцами. 2 дизайна стента, оптимизированные под артерии диаметром 5-7мм (постдилатация до 8мм) и 8-10мм (постдилатация до 11мм) соответственно. Для стента 8.0х39мм: профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03мм, соотношение металл/артерия 13.6%, радиальная жесткость 699 мм.рт.ст. Совместимость с 6Fr интродьюсером для всех размеров. Двойная стенка баллона с укладкой в пять складок. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. (диаметр 6-10мм), 16 атм. (диаметр 4-5мм). Диаметр: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм. Длины: 12, 16, 19, 29, 39, 59мм. |
| 17 - лот | Катетер для внутрисердечной криобляции с диаметром баллона (мм) 28 из Многоканальный генератор для РЧ абляции с принадлежностями | Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоаблации разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23, 28 мм, Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr, Общая длина 140 см, Рабочая длина 95±2 см, Длина дистального кончика 10 мм, Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" , Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45º, Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер (Pebax®) в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан |
| 18 - лот | Транскатетерная система однокамерной электрокардиостимуляции с принадлежностями (МРТ совместимый) | МR-совместимый имплантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе чрескатетерной доставки с технологией является программируемым сердечным устройством, которое осуществляет биполярное считывание и кардиостимуляцию в правом желудочке. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, Длина 25,9 мм, Наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), Срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω ). Батарея: Литий-гибрид монофторида углерода, серебра, оксида ванадия. Режимы стимуляции – VVI, VVR, VVO, OVO. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-170 уд/мин; Амплитуда стимуляции: 0,13-5 V; Чувствительность 0,45-11.3 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная. Полярность детекции – Биполярная. Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., Наружный диаметр 27 Fr, внутреннии диаметр 23 Fr |
| 19 - лот | Управляемый интрадюссер дилятатор для доставки криобаллона | Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Встроенный боковой порт с трехходовым краником. Общая длинна - 81см. Полезная длинна - 65см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилататора - 87см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм проксимальнее кончика интродьюсера. Максимальный изгиб - 135º. Радиус изгиба - 5.5 см при 90º. Совместимоть с катетером - до 10.5 Fr. Совместимость с проводником - 0.032" to 0.035". Материал: Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Размеры по заявке Заказчика |
| 20 - лот | Стероид элюирующий моно полярный, биполярный, эпи кардиальный, предсердный и /или желудочковый с длиной электрода 35 и 60 см | Стероид-элюирующий, моно полярный, биполярный, эпикардиальный предсердный и/или желудочковый электрод с длиной электрода 35, 60 см |
| 21 - лот | Отделяемые спирали для эмболизации сосудов мелкого калибра | Спирали эмболизационные отделяемые с синтетическими волокнами для эндоваскулярных манипуляций, включают в себя спираль, изготовленную из сплава платины и вольфрама, механически прикрепленную к доставляющему проводнику. Эта конструкция находится в интродьюсере. Применяются для прекращения или ограничения кровотока на отдельных участках периферической сосудистой системы. Форма спирали и закрепленные на ней волокна, которые обеспечивают закупоривание, предназначены для стимулирования тромбообразования и эффективной эмболизации. Спираль имеет синтетические волокна для большей тромбогенности, пучки волокон из полиэстера, закрепленные на первичной платиновой спирали. Спираль отделяемая включает эмболизирующую спираль с разъемным проводником, интродьюсером и ротационным гемостатическим клапаном (RHV). Спирали доступны в 2 формах — 2D и Diamond. Спирали должны вводится под флюороскопическим контролем через микрокатетер с внутренним диаметром 0,021 дюймов (0,53 мм) с одним или двумя рентгеноконтрастными маркерами. Диаметр нити спирали- 0.018''. Материал спирали- Платина. Жесткость- Стандартная. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Размеры: 2mm х 4cm, 2 mm х 6 cm, 3 mm х 6 cm, 3 mm х 12 cm, 4 mm х 8 cm, 4 mm х 15 cm, 5 mm х 8 cm, 5 mm х 15 cm, 6 mm х 10 cm, 6 mm х 20 cm, 8 mm х 20 cm, 10 mm х 20 cm,10 mm х 30 cm, 12 mm х 20 cm, 12 mm х 30 cm, 14 mm х 20 cm, 14 mm х 30 cm; 10 mm х 50 cm, 14 mm х 50 cm, 18 mm х 50 cm, 20 mm х 50cm, 22 mm х 60 cm; 2 mm х 3 mm х 2.3 cm. 2 mm х 4 mm х 4.1 cm, 2 mm х 5 mm х 5.8 cm, 2 mm х 6 mm х 8 cm. Совместимость с микрокатетером-0.021''. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация-2D, Diamond. |
| 23 - лот | Катетер баллонный сосудистый | Система доставки. Диаметр баллона 2.0 мм – 10.0 мм. Длина баллона: 10, 15, 20,30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм. Шафт - 40, 80, 90, 135 и150 см. Материал баллона Pebax™. Номинальное давление 6 ATM. Давление разрыва 10, 12, 14 ATM. Совместимость с проводником 0.014'' и 0.018". Совместимость с интродьюсером 4-5 F. Профиль кончика 0.020" (среднее значение). Профиль баллона 0.039" (среднее значение). Срок годности: не менее- 3 года. OTW (баллоны диаметром 5,6, 7 мм и длиной 120, 150, 200 и 220 мм)- 18 мес. |